2026年宜兴市化学试剂产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于宜兴市市场监督管理局组织的化学试剂产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，实体店买样需索取发票等购样凭据留证。抽样基数应满足抽样要求。

抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

3.1化学试剂 盐酸检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 622-2006 | GB/T 622-2006中3 |
| 2 | 盐酸含量 |  | GB/T 622-2006中5.2 |
| 3 | 游离氯 |  | GB/T 622-2006中5.5 |
| 4 | 硫酸盐 |  | GB/T 622-2006中5.6 |
| 5 | 铁 |  | GB/T 622-2006中5.8 |
| 6 | 铜 |  | GB/T 622-2006中5.9 |
| 7 | 锡 |  | GB/T 622-2006中5.11 |
| 8 | 铅 |  | GB/T 622-2006中5.12 |

3.2化学试剂 硫酸检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸含量 | GB/T 625-2024 | GB/T 625-2024中6.2 |
| 2 | 灼烧残渣 |  | GB/T 625-2024中6.4 |
| 3 | 氯化物 |  | GB/T 625-2024中6.5 |
| 4 | 硝酸盐 |  | GB/T 625-2024中6.6 |
| 5 | 铵盐 |  | GB/T 625-2024中6.7 |
| 6 | 铁 |  | GB/T 625-2024中6.8 |
| 7 | 铜 |  | GB/T 625-2024中6.9.2 |
| 8 | 铅 |  | GB/T 625-2024中6.9.2 |
| 9 | 还原高锰酸钾物质（以SO2计） |  | GB/T 625-2024中6.11 |

3.3化学试剂 无水乙醇检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇含量 | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023中6.2 |
| 2 | 密度 |  | GB/T 678-2023中6.4 |
| 3 | 与水混合试验 |  | GB/T 678-2023中6.5 |
| 4 | 蒸发残渣的质量分数 |  | GB/T 678-2023中6.6 |
| 5 | 酸度（以H+计） |  | GB/T 678-2023中6.7 |
| 6 | 碱度（以OH-计） |  | GB/T 678-2023中6.8 |
| 7 | 羰基化合物（以CO计）的质量分数 |  | GB/T 678-2023中6.12 |
| 8 | 易炭化物质 |  | GB/T 678-2023中6.13 |
| 9 | 还原高锰酸钾物质（以O计）的质量分数 |  | GB/T 678-2023中6.16 |

3.4化学试剂 95%乙醇检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇含量 | GB/T 679-2002 | GB/T 679-2002中5.1 |
| 2 | 色度 |  | GB/T 679-2002中5.2 |
| 3 | 与水混合试验 |  | GB/T 679-2002中5.3 |
| 4 | 蒸发残渣的质量分数 |  | GB/T 679-2002中5.4 |
| 5 | 酸度（以H+计） |  | GB/T 679-2002中5.5 |
| 6 | 碱度（以OH-计） |  | GB/T 679-2002中5.6 |
| 7 | 易炭化物质 |  | GB/T 679-2002中5.11 |

3.5 化学试剂 氨水检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含量 | GB/T 631-2007 | GB/T 631-2007中5.2 |
| 2 | 蒸发残渣 |  | GB/T 631-2007中5.3 |
| 4 | 氯化物 |  | GB/T 631-2007中5.4 |
| 5 | 硫化物 |  | GB/T 631-2007中5.5 |
| 6 | 钠 |  | GB/T 631-2007中5.9 |
| 7 | 镁 |  | GB/T 631-2007中5.10 |
| 8 | 钙 |  | GB/T 631-2007中5.12 |
| 9 | 铁 |  | GB/T 631-2007中5.13 |
| 10 | 铜 |  | GB/T 631-2007中5.14 |
| 11 | 铅 |  | GB/T 631-2007中5.15 |
| 12 | 还原高猛酸钾物质 |  | GB/T 631-2007中5.16 |

3.6 化学试剂 30%过氧化氢检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30%过氧化氢的质量分数 | GB/T 6684-2002 | GB/T 6684-2002中5.1 |
| 2 | 蒸发残渣的质量分数 |  | GB/T 6684-2002中5.2 |
| 3 | 酸度（以H+计） |  | GB/T 6684-2002中5.3 |
| 4 | 氯化物的质量分数 |  | GB/T 6684-2002中5.4 |
| 5 | 硫酸盐的质量分数 |  | GB/T 6684-2002中5.5 |
| 6 | 总氮量的质量分数 |  | GB/T 6684-2002中5.6 |
| 7 | 磷酸盐的质量分数 |  | GB/T 6684-2002中5.7 |
| 8 | 砷 |  | GB/T 6684-2002中5.8 |
| 9 | 铁 |  | GB/T 6684-2002中5.9 |
| 10 | 镍 |  | GB/T 6684-2002中5.10 |
| 11 | 铜 |  | GB/T 6684-2002中5.11 |
| 12 | 铅 |  | GB/T 6684-2002中5.12 |

3.7 化学试剂 硝酸检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸含量 | GB/T 626-2006 | GB/T 626-2006中5.2 |
| 2 | 色度 |  | GB/T 626-2006中5.3 |
| 3 | 灼烧残渣 |  | GB/T 626-2006中5.4 |
| 4 | 氯化物 |  | GB/T 626-2006中5.5 |
| 5 | 硫酸盐 |  | GB/T 626-2006中5.6 |
| 6 | 铁 |  | GB/T 626-2006中5.7 |
| 7 | 砷 |  | GB/T 626-2006中5.8 |
| 8 | 铜 |  | GB/T 626-2006中5.9 |
| 9 | 铅 |  | GB/T 626-2006中5.10 |

3.8 化学试剂 氢氧化钠检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠含量 | GB/T 629-1997 | GB/T 629-1997中5.1 |
| 2 | 碳酸盐 |  | GB/T 629-1997中5.2 |
| 3 | 澄清度试验 |  | GB/T 629-1997中5.3 |
| 4 | 氯化物 |  | GB/T 629-1997中5.4 |
| 5 | 硫酸盐 |  | GB/T 629-1997中5.5 |
| 6 | 总氮量 |  | GB/T 629-1997中5.6 |
| 7 | 磷酸盐 |  | GB/T 629-1997中5.7 |
| 8 | 钙 |  | GB/T 629-1997中5.12 |
| 9 | 铁 |  | GB/T 629-1997中5.13 |
| 10 | 重金属（以Pb计） |  | GB/T 629-1997中5.17 |

3.9化学试剂 磷酸检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸含量 | GB/T 1282-2013 | GB/T 1282-2013中5.2 |
| 2 | 色度 |  | GB/T 1282-2013中5.3 |
| 3 | 挥发酸（以H+计） |  | GB/T 1282-2013中5.4 |
| 4 | 氯化物 |  | GB/T 1282-2013中5.5 |
| 5 | 硫酸盐 |  | GB/T 1282-2013中5.6 |
| 6 | 硝酸盐 |  | GB/T 1282-2013中5.7 |
| 7 | 铁 |  | GB/T 1282-2013中5.9 |
| 8 | 铜 |  | GB/T 1282-2013中5.10 |
| 9 | 镉 |  |  |
| 10 | 铅 |  |  |
| 11 | 还原物质（以H3PO4计） |  | GB/T 1282-2013中5.11 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

# 4.1依据标准

GB/T 622-2006 《化学试剂 盐酸》

GB/T 625-2024 《化学试剂 硫酸》

GB/T 678-2002 《化学试剂 乙醇（无水乙醇）》

GB/T 679-2002 《化学试剂 乙醇（95%）》

GB/T 631-2007 《化学试剂 氨水》

GB/T 6684-2002 《化学试剂 30%过氧化氢》

GB/T 626-2006 《化学试剂 硝酸》

GB/T 629-1997 《化学试剂 氢氧化钠》

GB/T 1282-2013 《化学试剂 磷酸》

以及其他现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

# 4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和受检企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。